Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: NL/2015/139

**„Sprzedaż, dostawa i montaż stołu zabiegowego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”.**

1. Stół operacyjny uniwersalny – 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Oferent: |  |
| Producent: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji (2015) |  |
| Kraj pochodzenia: |  |

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| 1 | Stół uniwersalny przeznaczony do zabiegów i operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |
| 2 | Funkcje stołu sterowane hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych w podstawie stołu od strony głowy pacjenta, sterowane przez nożny sektor wyboru funkcji:  - regulacja wysokości  - przechył boczny  - przechył wzdłużny (Trendelenburga, anty-Trendelenburga) | TAK |  |
| 3 | Funkcje stołu sterowane mechanicznie lub wspomagane sprężynami gazowymi:  - regulacja podnóżków,  - odchylanie podnóżków,  - przechył podgłówka,  - regulacja oparcia pleców, | TAK |  |
| 4 | Długość stołu z blatem: 2070 mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 5 | Całkowita szerokość blatu bez listew bocznych: 530 mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 6 | Blat i podgłówek wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 7 | Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 620 do 920 mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 8 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do +850 | TAK podać |  |
| 9 | Zakres regulacji podgłówka min: od - 450 do +450 | TAK podać |  |
| 10 | Regulacja przechyłu bocznego min: +/- 300 | TAK podać |  |
| 11 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min: +/- 300 | TAK podać |  |
| 12 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 | TAK podać |  |
| 13 | Podnóżki z możliwością rozchylenia na boki o min. 180° (system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki) | TAK podać |  |
| 14 | Blat stołu co najmniej 4 segmentowy składający się z następujących segmentów:  - podgłówek płytowy o szerokości blatu,  - segment oparcia pleców,  - segment siedziska,  - segmenty nóg dwuczęściowy | TAK |  |
| 15 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami | TAK |  |
| 16 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T | TAK podać |  |
| 17 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK |  |
| 18 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. | TAK |  |
| 19 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK |  |
| 20 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg | TAK podać |  |
| 21 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK podać |  |
| 22 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C. | TAK |  |
| 23 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta | TAK |  |
| 24 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | TAK |  |
| 25 | Wyposażenie dodatkowe do stołu:  - podkolannik wraz z uchwytem wielopozycyjnym – 2 sztuki (1 komplet) | TAK podać |  |
| 27 | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |
| 28 | Gwarancja nie mniej niż 18 miesięcy. | TAK podać |  |
| 29 | Dostęp do części i osprzętu min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu. | TAK |  |
| 30 | W czasie gwarancji, gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu | TAK |  |
| 31 | Gwarancja trwa od uruchomienia, przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania. | TAK |  |
| 32 | Podać dostępność serwisu i najbliższy serwis regionalny. | TAK (podać) |  |
| 33 | W przypadku awarii, usunięcie jej nie dłużej niż 96 godzin. | TAK |  |

Wykonawca w ramach umowy i zaoferowanej ceny oferty zapewnia:   
- Bezpłatny serwis i przeglądy w okresie gwarancji,   
- Zabezpieczenie serwisu w okresie pogwarancyjnym,  
- przedłużenie gwarancji o każdą konieczność zatrzymania przedmiotu zamówienia w serwisie ponad 24 godz.  
- w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne wymagane i zalecane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia,  
- przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego zakończone uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do pracy na urządzeniu.